Zamawiający:

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Plac Okrzei 4

47-400 Racibórz

ISTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Nr sprawy: PZ/P1/2022

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

§ 1. Zamawiający.

- Zamawiającym jest:

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu,

47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4.

Adres poczty elektronicznej: spoleczny@powiatraciborski.pl

Strona internetowa: www.powiatraciborski.pl/starostwo/fundacja_na_rzecz_szpitala.html

Numer telefonu: 32 459 73 47,

Numer faksu:     32 415 12 12,

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1530; wtorek 730 – 1700;                               piątek 730 – 1400.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w ust. 1 i opatrzone dopiskiem: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego”.

§ 2.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Kardiotokograf – szt. 1;

- Stanowisko do resuscytacji – szt. 1.

- Szczegółowe dane (wymagania techniczne) przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do Instrukcji dla oferentów.

§ 3.  Termin wykonania zamówienia.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do ośmiu tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić oferenci.

- Formularz oferty – wg Załącznika nr 2.

- Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający aktualne dane oferenta.

- Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

- Oświadczenie, iż oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oświadczenie powyższe wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przez dołączenie do oferty kserokopii dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu 
i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem (certyfikaty jakości: CE, deklaracja zgodności).

§ 5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami.

- Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje należy przekazywać na:

- fax 32 415 12 12,

- e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl.

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Instrukcji dla oferentów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

- w sprawach proceduralnych i przedmiotu zamówienia – Aleksander Kasprzak,                    tel. 32 459 73 47, fax 32 415 12 12.

- Na zapytania Oferentów Zamawiający odpowiada do dnia 11 sierpnia 2022 r. włącznie.

§ 6. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym o treści zgodnej z treścią określoną                  we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu wskazaną/e w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kopię potwierdzoną                 „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

## 6.  Opakowanie oferty:

- ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

- opakowanie musi zostać opatrzone słowem „Oferta – zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego”, „NIE OTWIERAĆ PRZED: 17.08.2022 r., godz. 11:10” oraz danymi Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

§ 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego, Plac Okrzei 4, pokój 9B, 47-400 Racibórz                 w terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym na swojej stronie internetowej.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

§ 8. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym ceny                 za całość zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

- Ostateczną cenę oferty stanowi cena wraz z podatkiem VAT. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający przekaże środki na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru sprzętu medycznego.

§ 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                                  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| L.p. | Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100 % |

- Oferty zostaną sklasyfikowane na podstawie punktacji uzyskanej wg wzoru:

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje                        o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie                         na tablicy ogłoszeń.

- Postępowanie będzie ważne jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi formalne.

§ 10. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

- Zamawiający wymaga od Oferenta, aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia                      na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie                                   oraz odstąpienia od podpisania umowy, bez podania przyczyny takiej decyzji.

§ 11 Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne/warunki.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

PREZES ZARZĄDU

29.07.2022 r.

Joanna Kuliga-Leszczyńska

Zatwierdzam  …………………………………………………………..

data/podpis

|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F o r m u l a r z c e n o w y Nr PZ/P1/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie bez zastosowania przepisów ustawy Pzp na dostawę aparatury i sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Dane Oferenta : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pełna nazwa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Adres i numer telefonu/fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena j. | wartość | % | wartość | typ | Uwagi |
|  |  |  |  | netto | netto | VAT | brutto | producent |  |
| 1. | Kardiotokograf – szt. 1, (spełniająca wymogi podane w załączniku nr 3 do instrukcji dla oferentów) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stanowisko do resuscytacji – szt. 1, (spełniająca wymogi podane w załączniku nr 3 do instrukcji dla oferentów) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |

….……………….                               .........................................................................................................

Pieczęć firmy                                          Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 2

(pieczęć firmy)                                                         miejscowość, data .................................................

FORMULARZ OFERTOWY

- Przedmiot oferty:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

- Zamawiający :

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu,

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz.

- Oferent :

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

tel.     .....................................................       fax.   .........................................................

REGON  ...............................................       NIP ...........................................................

www. ....................................................        e-mail :.....................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów: ....................................................., tel. :........................

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami podanymi w regulaminie

postępowania (zał. nr 3), za cenę:

netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.

(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),

- Realizacja zamówienia nastąpi w terminie:  do ośmiu tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 50 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla oferentów wzór umowy został przez nas zaakceptowany              i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(wymienić wszystkie wymagane dokumenty)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne/warunki

| Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Aparat KTG – szt. 1. |  |  |  |
| 1 | Producent. | Tak, podać |  |
| 2 | Nazwa i typ. | Tak, podać |  |
| 3 | Kraj produkcji. | Tak, podać |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany. | Tak, podać |  |
| Wymogi Ogólne: |  |  |  |
| 5 | Aparat do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR ultradźwiękowy doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco tensometryczna. | TAK |  |
| 6 | Monitorowanie parametrów matki: NIBP, EKG, Temp, Resp, SpO2. | TAK |  |
| 7 | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie. | TAK |  |
| 8 | Monitorowanie ciąży pojedyńczej jak i blizniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i matki. | TAK |  |
| 9 | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | TAK |  |
| 10 | Kompaktowa obudowa aparatu, maksymalna waga 7 [kg], możliwość zamocowania aparatu na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie. | TAK |  |
| 11 | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych i pokrętła. | TAK |  |
| 12 | Dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej min 12 cali z regulacją pochylenia. | TAK |  |
| 13 | Jednoczśnie wyświetlane na ekranie trendów (FHR, TOCO, MSpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, MSpO2, MHR). | TAK |  |
| 14 | Wskaźnik jakości sygnału oraz poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | TAK |  |
| 16 | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | TAK |  |
| 17 | Wyświetlany zakres Toco min. 0 - 100 %. | TAK |  |
| 18 | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8. | TAK |  |
| 19 | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm. | TAK |  |
| 20 | Częstość powtarzania ≥2 kHz. | TAK |  |
| 21 | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz]. | TAK |  |
| 22 | Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 2mW/cm². | TAK |  |
| 23 | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8. | TAK |  |
| 24 | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%]. | TAK |  |
| 25 | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO. | TAK |  |
| 26 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika. | TAK |  |
| 27 | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii. | TAK |  |
| 28 | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm]. | TAK |  |
| 29 | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s]. | TAK |  |
| 30 | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | TAK |  |
| 31 | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie. | TAK |  |
| 32 | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku n a drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm /sek]). | TAK |  |
| 33 | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive. | TAK |  |
| 34 | Drukarka termiczna wbudowana w urządzenie, szerokość papieru 150 mm. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek. | TAK |  |
| 35 | W przypadku braku papieru w drukarce lub w przypadku otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min]. | TAK |  |
| 36 | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2. | TAK |  |
| 37 | Wprowadzanie notatek oraz danych pacjentki za pomocą klawiatury ekranowej. | TAK |  |
| 38 | Możliwość współpracy z centralą monitorującą oraz telemetrią płodową. | TAK |  |
| 39 | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3 x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO - 1 szt., mankiet i przewód NIBP - 1 szt., przewód EKG - 1 szt., czujnik SpO2 - 1 szt., czujnik TEMP - 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15. | TAK |  |
| 41 | Wózek do aparatu z szufladami i blokadą kół. | TAK |  |
| 42 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
| 43 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |
| 44 | Termin rozpoczęcia gwarancji rozpoczyna się po podpisaniu protokołu instalacji i odbioru przez użytkownika |  |  |
| 45 | W trakcie okresu gwarancji wszystkie przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatne po przeglądzie wydanie certyfikatu sprawności aparatu. |  |  |
| 46 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK |  |
| 47 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego w terminie wskazanym przez zamawiającego. | TAK |  |
| 48 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK |  |
| 49 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 50 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych: |  |  |  |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Stanowisko do resuscytacji – szt.1. |  |  |  |
| 1 | Producent. | Tak, podać |  |
| 2 | Nazwa i typ. | Tak, podać |  |
| 3 | Kraj produkcji. | Tak, podać |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany. | Tak, podać |  |
| Wymogi Ogólne: |  |  |  |
| 5 | Stanowisko noworodkowe. | TAK |  |
| 6 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka. | TAK |  |
| 7 | Promiennik min. 600 w. | TAK, podać |  |
| 8 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe min. 0,11 lumenów/cm². | TAK, podać |  |
| 9 | Materacyk o wymiarach min.530 x 660 mm. | TAK, podać |  |
| 10 | Odchylane ścianki boczne. | TAK |  |
| 11 | Płynna regulacja nachylenia materacyka min. +10° do -10°. | TAK, podać |  |
| 12 | Możliwość odchylania promiennika na boki w celu ułatwienia dostępu do pacjenta, np. do wykonania zdjęć RTG. | TAK |  |
| 13 | Ciepło emitowane z promiennika nawet po jego odchyleniu. | TAK |  |
| 14 | Wyposażony w 4 kółka z hamulcami. | TAK |  |
| 15 | Kółka podwójne o min. średnicy 120 mm. | TAK |  |
| 16 | Wygodne uchwyty do przewożenia z przodu i z tyłu stanowiska. | TAK |  |
| 17 | Zintegrowane rury umożliwiające zamocowanie pomp ifuzyjnych bądź monitorów. | TAK |  |
| 18 | Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne, kompatybilna z wkładem organizera szuflady. | TAK |  |
| 19 | Wymiary tacy na akcesoria min.330 x 220 mm, minimalna nośność 2 kg. | TAK, podać |  |
| 20 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza. | TAK |  |
| 21 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie min. 34 – 38° C. | TAK, podać |  |
| 22 | Minimalny zakres mierzonej i wyświetlanej temperatura skóry pacjenta w zakresie 18 - 43° C. | TAK, podać |  |
| 23 | Tryb automatycznego nagrzewania. | TAK |  |
| Moduł resuscytacyjny: |  |  |  |
| 24 | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do inkubatora. | TAK |  |
| 25 | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg. | TAK, podać |  |
| 26 | Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21 % - 100 %. | TAK |  |
| 27 | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora. | TAK |  |
| 28 | PEEP programowalny w zakresie min. 0 - 18 cmH²O. | TAK, podać |  |
| 29 | Programowalna ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę. | TAK, podać |  |
| 30 | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH²O. | TAK, podać |  |
| 31 | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min. | TAK, podać |  |
| 32 | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt. | TAK |  |
| 33 | Stosunek wdechu do wydechu I:E wynoszący 1:2. | TAK |  |
| 34 | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr. | TAK |  |
| 35 | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych. | TAK |  |
| 36 | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie. | TAK |  |
| 37 | Zintegrowana waga typu OIML o zakresie pracy min. 300g – 8000g. | Tak, podać |  |
| 38 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. | TAK |  |
| 39 | Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym programowaniem mocy promiennika. | TAK |  |
| 40 | Alarm wysokiej temperatury skóry pacjenta ≥39° C. | TAK |  |
| 41 | Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 1° C od wartości nastawionej. | TAK |  |
| 42 | Wbudowany w kolumnę inkubatora zegar APGAR. | TAK |  |
| Akcesoria: |  |  |  |
| 43 | Wielorazowy czujnik temperatury skóry 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Jednorazowy czujnik temperatury skóry wraz z elementem mocującym 20 szt. |  |  |
| 45 | Plasterki izolacyjne do pozycjonowania czujników temperatury 100 szt. | TAK |  |
| 46 | Układ oddechowy do automatycznej podaży oddechów 25 szt. | TAK |  |
| 47 | Układ oddechowy do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów 25 szt. | TAK |  |
| 48 | Jednorazowy zbiornik ssaka 20 szt. | TAK |  |
| 49 | Jednorazowy filtr ssaka 20 szt. | TAK |  |
| 50 | Dren ssaka z uchwytem otwierającym przepływ 25 szt. | TAK |  |
| 51 | Jednorazowa maska anestezjologiczna 30 szt. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
| 52 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |
| 53 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 54 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK |  |
| 55 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 56 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 57 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK |  |
| 58 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 59 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik Nr 4

## Umowa Nr PZ/P1/2022

## zawarta dnia ..................................... w Raciborzu

w sprawie zakupu i dostawy aparatury i sprzętu medycznego dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, pomiędzy:

Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4, zwaną                    w dalszym ciągu „Zamawiającym”, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, 
Nr KRS 0000204629, NIP: 639-184-85-12, reprezentowaną przez Zarząd Fundacji, w imieniu którego działają:

- Jonna Kuliga – Leszczyńska – Prezes Zarządu,

- Aleksander Kasprzak – Wiceprezes Zarządu,

a

...................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszym ciągu „Dostawcą”, bądź „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................................,

……………………………………………………………………………………………..……………...…,

zarejestrowanym w:…..................................................................................., Nr KRS: ................................, NIP: .........................................

## Definicje

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób:

- "Umowa" oznacza umowę zawartą między Zamawiającym i Dostawcą (Wykonawcą)                           wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy.

- „Sprzęt medyczny” oznacza aparaturę i sprzęt medyczny, których dostawa jest przedmiotem postępowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Instrukcji dla oferentów.

- “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę (Dostawcę) w zależności od kontekstu,                       a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę (Dostawcę).

§ 1

## Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzonego postepowania nr PZ/P1/2022.

§ 2

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia wszelkich kosztów dostawy, transportu, rozładunku i wnoszenia sprzętu medycznego, jego montażu oraz szkolenia personelu               SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w Raciborzu ul. Gamowska 3,                      który będzie bezpośrednim użytkownikiem sprzętu medycznego.

- Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie w pełnym zakresie na warunkach określonych                 w postępowaniu nr PZ/P1/2022 i postanowieniami niniejszej umowy.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny zgodnie z Załącznikiem Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne/warunki” do Instrukcji dla oferentów na miejsce dostawy z zachowaniem terminu do ośmiu tygodni licząc od daty podpisania umowy.

- Przez dotrzymanie w/w terminu Strony umowy rozumieją zakończenie całości dostawy, montażu, rozruchu, odbioru i szkolenia personelu SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka                           w Raciborzu ul. Gamowska 3, który będzie bezpośrednim użytkownikiem sprzętu medycznego               oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Konkretny termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony sprzęt medyczny będzie fabrycznie nowy,                                     co potwierdzą dokumenty gwarancyjne oraz posiadać będzie wymagane atesty a także komplet dokumentacji instrukcji obsługi w języku polskim.

- Odbiór sprzętu medycznego nastąpi w miejscu dostawy, fakt odbioru zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanego  przez obie strony.

- Obowiązek przygotowania wszelkich protokołów spoczywa na Wykonawcy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Zgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

netto: ....................................... zł., podatek VAT: .............................  zł, brutto: ....................................... zł,

(słownie: ............................................................................................................................................. zł brutto).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane                        z realizacją umowy, w tym koszty dostawy, rozładunku w miejscu przeznaczenia, transportu pionowego i poziomego oraz montażu, uruchomienia i szkolenia personelu SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, który będzie bezpośrednim użytkownikiem sprzętu medycznego.

- Zamawiający przekaże środki na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego sprzętu medycznego. Podstawą zapłaty jest prawidłowo wypełniona faktura.

- Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość                             i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

§ 4

Gwarancja, rękojmia i postępowanie reklamacyjne

- Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 m-ce            od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający przenosi na SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3.

- Jeśli Dostawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad                    lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, SP ZOZ Szpital Rejonowy                    im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu                na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne.

- Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek nie może przekroczyć 3 dni od daty jej zgłoszenia Dostawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przedstawienie w formie pisemnej powodu reklamacji i pozostawienie w siedzibie SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 do dyspozycji Dostawcy lub innemu gwarantowi przedmiotu reklamacji.

- O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach, SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 zawiadomi niezwłocznie Dostawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu                        ul. Gamowska 3 uzasadnionego żądania wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, Dostawca zobowiązany jest zadośćuczynić temu obowiązkowi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Przez ten okres SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 upoważniony jest do wynajmu sprzętu medycznego o podobnych parametrach na koszt Dostawcy.

§  5

Procedura naprawy

Dostawca w okresie obowiązywania gwarancji dokona:

- nieodpłatnych przeglądów okresowych (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami                         wraz z częściami zamiennymi) zgodnie z zaleceniami  podanymi przez producenta sprzętu medycznego w instrukcji obsługi,

- w przypadku wystąpienia awarii usunięcia uszkodzenia w terminie max. 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, wypowiedzenia umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego bądź faktycznego zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego; kara umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Wykonawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji;

- w wysokości 0,12 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, za brak realizacji w terminie przedmiotu umowy, a w szczególności z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, za każdy dzień opóźnienia.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, bądź w przypadku wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary.

- Niezależnie od zapisów powyższych Wykonawca na podstawie art. 473 kodeksu cywilnego, zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w przypadku niewykonania bądź zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego – na skutek odstąpienia, rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego, także w przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie, rozwiązanie bądź wypowiedzenie, i to niezależnie od rodzaju ważnej przyczyny dotyczącej Wykonawcy,                                a w szczególności w przypadku zaistnienia awarii sprzętu stosowanego do wykonania umowy.

§ 7

Dodatkowe postanowienia umowy

- Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dostawca pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności z tytułu niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, względnie inne regulacje prawne właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego                          jest Aleksander Kasprzak.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem                   lub transportem firmy przewozowej, na koszt własny, z zachowaniem prawidłowych procedur rozładunku.

§ 8

Rozstrzyganie sporów

- Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po przeprowadzonych negocjacjach, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu,                         to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego.

§ 9

Postanowienia końcowe umowy

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 				                                    Dostawca: