Racibórz, dnia 23 września 2015 r.

PZ/P1/2015

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), p.n. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego” o treści:

Pytania:

1.   Czy zamawiający dopuści mając na uwadze wymaganą minimalną długość łóżka 2180 mm, łóżko o długości podstawowej 2140 mm z możliwością przedłużenia do 2340 mm?

2.    Czy zamawiający dopuści łóżko o wysokości minimalnej leża mierzonej od podłoża                           do górnej płaszczyzny segmentów bez materacy 415 mm? Jest to rozwiązanie konstrukcyjne standardowo stosowane przez wiodących producentów sprzętu medycznego,                                             nie zmniejszające walorów klinicznych łóżka.

3.   Czy zamawiający dopuści łóżko zapewniające regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 70° oraz regulację elektryczną kata nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża do 34°? Parametry podane w SIWZ nie różnią się od wskazanych w sposób który wpływał by na walory kliniczne i użytkowe łóżka, jednak uniemożliwiają złożenie oferty na produkt w pełni funkcjonalny i pozwalający na realizację wszystkich potrzeb zamawiającego, który może zapewniać dodatkowe funkcjonalności oraz niższa cenę.

Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza łóżko zapewniające regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 70 stopni natomiast podtrzymuje zapis zawarty w pkt. 18 dotyczący regulacji elektrycznej kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża.

Prezes Zarządu Fundacji

Jan Kuliga