Racibórz, dnia 29 września 2015 r.

PZ/P1/2015

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), p.n. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego” o treści:

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym z tworzywowych paneli/lameli przeziernych dla RTG z możliwością ich wyjęcia w celu łatwej dezynfekcji całego leża?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym długość poszczególnych segmentów wynosi: segmentu pleców 770 mm, segmentu centralnego 213 mm, segmentu uda 300 mm                          oraz segmentu podudzia 515 mm? Proponowane parametry różnią się nieznacznie                         od wymaganych, zatem nie będą miały wpływu na użytkowanie łóżka.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości, która tylko nieznacznie różni się od wymaganej tj. odbywa się w zakresie 370 mm – 735 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu pleców, która odbiega od wymaganej zaledwie o 2 stopnie i wynosi  0 – 70o?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segment pleców wyposażony jest w funkcję autoregresji o parametrze 100 mm oraz dodatkowo łóżko wyposażone jest w funkcję autoregresji w segmencie uda? Rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające odsłonięte elementy konstrukcyjne                            od strony szczytu głowy i nóg?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego bezpieczne obciążenie wynosi 250kg?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą poniższy opis:

Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami                              z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada i kontener z drzwiczkami                     z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na kółkach. Wymiary szafki: (wys. x szer. x gł. )                                825 mm x 430 mm x 430 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie                           0 – 34o?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga                             i anty-Trendelenburga do 15o obustronnie?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym w podstawie brak jest widocznych siłowników, przewodów itp., dzięki czemu nie ma potrzeby montażu dodatkowej osłony tworzywowej podwozia?

Odpowiedzi:

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

Prezes Zarządu Fundacji

Jan Kuliga