Zamawiający:

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Plac Okrzei 4

47-400 Racibórz

ISTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Nr sprawy: PZ/P1/2016

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

§ 1. Zamawiający.

- Zamawiającym jest:

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu,

47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4.

Adres poczty elektronicznej: spoleczny@powiatraciborski.pl

Strona internetowa: www.powiatraciborski.pl/starostwo/fundacja_na_rzecz_szpitala.html

Numer telefonu: 32 459 73 47,

Numer faksu:     32 415 12 12,

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1530; wtorek 730 – 1700;                               piątek 730 – 1400.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w ust. 1 i opatrzone dopiskiem: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego”.

§ 2.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- kardiomonitor – szt. 1;

- dioptromierz lunetowy – szt. 1;

- Szczegółowe dane (wymagania techniczne) przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do Instrukcji dla oferentów.

§ 3.  Termin wykonania zamówienia.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do sześciu tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić oferenci.

- Formularz oferty – wg Załącznika nr 2.

- Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający aktualne dane oferenta.

- Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

- Oświadczenie, iż oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876), oświadczenie powyższe wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przez dołączenie do oferty kserokopii dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu 
i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem (certyfikaty jakości: CE, deklaracja zgodności).

§ 5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami.

- Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje należy przekazywać na:

- fax 32 415 12 12,

- e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl.

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Instrukcji dla oferentów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

- w sprawach proceduralnych i przedmiotu zamówienia – Aleksander Kasprzak,                    tel. 32 459 73 47, fax 32 415 12 12.

§ 6. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym o treści zgodnej z treścią określoną                  we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu wskazaną/e w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kopię potwierdzoną                 „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

## 6.  Opakowanie oferty:

- ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

- opakowanie musi zostać opatrzone słowem „Oferta – zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego”, „NIE OTWIERAĆ PRZED: 9.02.2016 r., godz. 11:10” oraz danymi Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

§ 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego, Plac Okrzei 4, pokój 9B, 47-400 Racibórz                 w terminie do dnia 9 lutego 2016 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym na swojej stronie internetowej.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 9 lutego 2015 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

§ 8. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym ceny                 za całość zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

- Ostateczną cenę oferty stanowi cena wraz z podatkiem VAT. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający przekaże środki na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru sprzętu medycznego.

§ 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                                  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| L.p. | Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100 % |

- Oferty zostaną sklasyfikowane na podstawie punktacji uzyskanej wg wzoru:

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje                        o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie                         na tablicy ogłoszeń.

- Postępowanie będzie ważne jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi formalne.

§ 10. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

- Zamawiający wymaga od Oferenta, aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie oraz odstąpienia od podpisania umowy, bez podania przyczyny takiej decyzji.

§ 11 Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne/warunki.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

PREZES ZARZĄDU

28.01.2016r.

Jan Kuliga

Zatwierdzam  …………………………………………………………..

data/podpis

|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F o r m u l a r z c e n o w y Nr PZ/P1/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie bez zastosowania przepisów ustawy Pzp na dostawę aparatury i sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet - kardiomonitor - szt. 1, dioptromierz lunetowy - szt. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Dane Oferenta : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pełna nazwa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Adres i numer telefonu/fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena j. | wartość | % | wartość | typ | Uwagi |
|  |  |  |  | netto | netto | VAT | brutto | producent |  |
| 1 | Kardiomonitor - szt. 1, dioptromierz lunetowy - szt. 1 (spełniający wymogi podane w załączniku nr 3 do instrukcji dla oferentów) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |

….……………….                               .........................................................................................................

Pieczęć firmy                                          Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 2

(pieczęć firmy)                                                         miejscowość, data .................................................

FORMULARZ OFERTOWY

- Przedmiot oferty:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

- Zamawiający :

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu,

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz.

- Oferent :

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

tel.     .....................................................       fax.   .........................................................

REGON  ...............................................       NIP ...........................................................

www. ....................................................        e-mail :.....................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów: ....................................................., tel. :........................

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami podanymi w regulaminie

postępowania (zał. nr 3), za cenę:

netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.

(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),

- Realizacja zamówienia nastąpi w terminie:  do sześciu tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla oferentów wzór umowy został przez nas zaakceptowany              i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(wymienić wszystkie wymagane dokumenty)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne/warunki

| Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i Typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | ## Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej | TAK |  |
| 3 | Ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT minimum 15”, rozdzielczość min.: 1024 x 768 zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 100-250 VAC 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Wbudowany akumulator, czas pracy | min 60 min |  |
| 6 | Konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  |
| 7 | Obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 8 | Monitorowanie wszystkich grup wiekowych | TAK |  |
| 9 | Ekran konfigurowany przez użytkownika, pamięć | min. 6 ekranów |  |
| 10 | Trendy z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. | min. 72 godzin |  |
| 12 | Archiwum alarmów | min 120 zdarzeń |  |
| 13 | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 16 | Mierzone parametry |  |  |
| 17 | EKG |  |  |
| 18 | - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min - analiza ST z 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza min. 13 kategorii arytmii - detekcja stymulatora serca z opcją sygnalizacji dźwiękowej i graficznej - jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych EKG ( I, II, II, aVR, aVL, aVF ) przy użyciu kabla 3 - żyłowego - wyposażenie: kabel 3- żyłowy szt. 1 | TAK |  |
| 19 | Oddech |  |  |
| 20 | - zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu | TAK |  |
| 21 | Saturacja SpO2 |  |  |
| 22 | - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax lub Masimo - zakres pomiaru SpO2 : min. 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: przedłużacz oraz czujnik wielorazowy typu klips na palec | TAK |  |
| 23 | NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 24 | - pomiar dla wszystkich grup wiekowych - zakres pomiaru: min. 15 - 250 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły - czas repetycji pomiaru min.: 1 – 480 min - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych min 15 pomiarów z oznaczeniem daty i godziny pomiaru, dostępne z menu modułu NIBP - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - pomiar i wyświetlanie tętna z mankietu - wyświetlanie godziny ostatnio wykonanego pomiaru - wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia – 3 szt.( różne wielkości) | TAK |  |
| 25 | IBP inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 26 | - jednoczesny pomiar w dwóch kanałach - wyświetlanie wartości: ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz fali ciśnień - wyposażenie: kabel do pomiaru IBP szt. 2 przetworniki jednorazowe do pomiaru ciśnienia szt. 8 | TAK |  |
| 27 | Inne |  |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o następujące parametry : - pomiar kapnometrii - pomiar temperatury - pomiar rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG - moduł analizy gazów anestetycznych - moduł 6 – kanałowego rejestratora termicznego | TAK - podać |  |
| 29 | Stojak do urządzenia na podstawie jezdnej z możliwością blokady kół, zapewniający bezpieczne zamocowanie i przewożenie kardiomonitora, wyposażony w koszyk na akcesoria | TAK |  |
| 30 | Ogólne Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 31 | Okres gwarancji | min 24 miesiące |  |
| 32 | W trakcie okresu gwarancji wszystkie przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatne ( łącznie z dojazdem oraz częściami zamiennymi) po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu | TAK |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku, gdy naprawa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego „czas reakcji” liczony jest do momentu przyjazdu serwisu do Szpitala. Natomiast, gdy naprawa / przegląd będzie odbywać się w serwisie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapewnienia na swój koszt transportu kurierem urządzenia do i z serwisu oraz dostarczenia urządzenia zastępczego o równorzędnych parametrach na czas naprawy | TAK |  |
| 34 | Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | do 10 lat od daty zakupu |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK- podać |  |
| 36 | Inne |  |  |
| 37 | Urządzenie nowe, nie używane, nie będące przedmiotem prezentacji. Rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 38 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 39 | Karta katalogowa opisująca oferowany przedmiot zamówienia pochodząca od producenta lub dystrybutora potwierdzająca w/w parametry | TAK - załączyć |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
| 41 | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 42 | Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi technicznej urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa | TAK |  |

| Przedmiot zamówienia: Dioptromierz lunetowy szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i Typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | ## Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Obraz : krzyż z koroną | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarowy | od 0 do ± 25D |  |
| 4 | Oś cylindra ( krok 1 stopień ) | od 0 do 180 stopni |  |
| 5 | Zakres regulacji okulara | ± 5D |  |
| 6 | Średnica soczewek | od ø16 do ø 80 mm |  |
| 7 | Źródło światła | żarówka 15 W |  |
| 8 | Ogólne Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 9 | Okres gwarancji | min 24 miesiące |  |
| 10 | W trakcie okresu gwarancji wszystkie przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatne ( łącznie z dojazdem oraz częściami zamiennymi) po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu | TAK |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku, gdy naprawa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego „czas reakcji” liczony jest do momentu przyjazdu serwisu do Szpitala. Natomiast, gdy naprawa / przegląd będzie odbywać się w serwisie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapewnienia na swój koszt transportu kurierem urządzenia do i z serwisu oraz dostarczenia urządzenia zastępczego o równorzędnych parametrach na czas naprawy | TAK |  |
| 12 | Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | do 10 lat od daty zakupu |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK- podać |  |
| 14 | Inne |  |  |
| 15 | Urządzenie nowe, nie używane, nie będące przedmiotem prezentacji. Rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 16 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 17 | Karta katalogowa opisująca oferowany przedmiot zamówienia pochodząca od producenta lub dystrybutora potwierdzająca w/w parametry | TAK - załączyć |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
| 19 | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |

Załącznik Nr 4

## Umowa Nr PZ/P1/2016

## zawarta dnia ..................................... w Raciborzu

w sprawie zakupu i dostawy aparatury i sprzętu medycznego dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, pomiędzy:

Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4, zwaną                    w dalszym ciągu „Zamawiającym”, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, 
Nr KRS 0000204629, NIP: 639-184-85-12, reprezentowaną przez Zarząd Fundacji, w imieniu którego działają:

- Jan Kuliga – Prezes Zarządu,

- Tomasz Zajączkowski – Sekretarz Zarządu,

a

...................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszym ciągu „Dostawcą”, bądź „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................................,

……………………………………………………………………………………………..……………...…,

zarejestrowanym w:…..................................................................................., Nr KRS: ................................, NIP: .........................................

## Definicje

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób:

- "Umowa" oznacza umowę zawartą między Zamawiającym i Dostawcą (Wykonawcą)                           wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy.

- „Sprzęt medyczny” oznacza aparaturę i sprzęt medyczny, których dostawa jest przedmiotem postępowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Instrukcji dla oferentów.

- “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę (Dostawcę) w zależności od kontekstu,                       a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę (Dostawcę).

§ 1

## Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzonego postepowania nr PZ/P1/2016.

§ 2

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia wszelkich kosztów dostawy, transportu, rozładunku i wnoszenia sprzętu medycznego, jego montażu oraz szkolenia personelu               SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w Raciborzu ul. Gamowska 3,                      który będzie bezpośrednim użytkownikiem sprzętu medycznego.

- Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie w pełnym zakresie na warunkach określonych                 w postępowaniu nr PZ/P1/2016 i postanowieniami niniejszej umowy.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny zgodnie z Załącznikiem Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne/warunki” do Instrukcji dla oferentów na miejsce dostawy z zachowaniem terminu do sześciu tygodni licząc od daty podpisania umowy.

- Przez dotrzymanie w/w terminu Strony umowy rozumieją zakończenie całości dostawy, montażu, rozruchu, odbioru i szkolenia personelu SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka                           w Raciborzu ul. Gamowska 3, który będzie bezpośrednim użytkownikiem sprzętu medycznego               oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Konkretny termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony sprzęt medyczny będzie fabrycznie nowy,                                     co potwierdzą dokumenty gwarancyjne oraz posiadać będzie wymagane atesty a także komplet dokumentacji instrukcji obsługi w języku polskim.

- Odbiór sprzętu medycznego nastąpi w miejscu dostawy, fakt odbioru zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanego  przez obie strony.

- Obowiązek przygotowania wszelkich protokołów spoczywa na Wykonawcy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Zgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

netto: ....................................... zł., podatek VAT: .............................  zł, brutto: ....................................... zł,

(słownie: ............................................................................................................................................. zł brutto).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane                        z realizacją umowy, w tym koszty dostawy, rozładunku w miejscu przeznaczenia, transportu pionowego i poziomego oraz montażu, uruchomienia i szkolenia personelu SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, który będzie bezpośrednim użytkownikiem sprzętu medycznego.

- Zamawiający przekaże środki na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego sprzętu medycznego. Podstawą zapłaty jest prawidłowo wypełniona faktura.

- Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość                             i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

§ 4

Gwarancja, rękojmia i postępowanie reklamacyjne

- Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 m-ce            od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający przenosi na SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3.

- Jeśli Dostawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad                    lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, SP ZOZ Szpital Rejonowy                    im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu                na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne.

- Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek nie może przekroczyć 3 dni od daty jej zgłoszenia Dostawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przedstawienie w formie pisemnej powodu reklamacji i pozostawienie w siedzibie SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 do dyspozycji Dostawcy lub innemu gwarantowi przedmiotu reklamacji.

- O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach, SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 zawiadomi niezwłocznie Dostawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu                        ul. Gamowska 3 uzasadnionego żądania wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, Dostawca zobowiązany jest zadośćuczynić temu obowiązkowi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Przez ten okres SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Jozefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 upoważniony jest do wynajmu sprzętu medycznego o podobnych parametrach na koszt Dostawcy.

§  5

Procedura naprawy

Dostawca w okresie obowiązywania gwarancji dokona:

- nieodpłatnych przeglądów okresowych (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami                         wraz z częściami zamiennymi) zgodnie z zaleceniami  podanymi przez producenta sprzętu medycznego w instrukcji obsługi,

- w przypadku wystąpienia awarii usunięcia uszkodzenia w terminie max. 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, wypowiedzenia umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego bądź faktycznego zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego; kara umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Wykonawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji;

- w wysokości 0,12 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, za brak realizacji w terminie przedmiotu umowy, a w szczególności z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, za każdy dzień opóźnienia.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, bądź w przypadku wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary.

- Niezależnie od zapisów powyższych Wykonawca na podstawie art. 473 Kodeksu Cywilnego, zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w przypadku niewykonania bądź zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego – na skutek odstąpienia, rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego, także w przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie, rozwiązanie bądź wypowiedzenie, i to niezależnie od rodzaju ważnej przyczyny dotyczącej Wykonawcy,                                a w szczególności w przypadku zaistnienia awarii sprzętu stosowanego do wykonania umowy.

§ 7

Dodatkowe postanowienia umowy

- Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dostawca pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności z tytułu niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, względnie inne regulacje prawne właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego                          jest Aleksander Kasprzak.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem                   lub transportem firmy przewozowej, na koszt własny, z zachowaniem prawidłowych procedur rozładunku.

§ 8

Rozstrzyganie sporów

- Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po przeprowadzonych negocjacjach, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu,                         to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego.

§ 9

Postanowienia końcowe umowy

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 				                                Dostawca: