Racibórz, dnia 5  lutego 2016 r.

PZ/P1/2016

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), p.n. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego”                    o treści:

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem trendów z 120 godzin                       z przeglądem z rozdzielczością 1 minuty oraz z możliwością wyboru krótkich                             4 godzinnych trendów z rozdzielczością 5 sekund i godzinnych z rozdzielczością 1 s?

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 7-odprowadzeniową analizą odcinka ST                             i z jednoczesnym wyświetlaniem 7 krzywych EKG ( I, II, II, aVR, aVL, aVF, V)                         przy użyciu kabla 5-żyłowego?

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcja nadzoru bezdechu od 10 do 40 s?

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o następujące parametry :

- pomiar kapnometrii,

- pomiar temperatury w dwóch kanałach,

- pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji,

- moduł analizy gazów anestetycznych,

- 3 – kanałowy rejestrator termiczny?

Odpowiedzi:

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

Prezes Zarządu Fundacji

Jan Kuliga